ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОРБ-20/24

ТУ ВY 100386629.239 - 2020             ____________________________

заполняется изготовителем

Приобретен  _______________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Подпись и печать покупателя	______________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем  правил транспортирования,  эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев от даты продажи изделия / со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления, или согласно заключенному договору поставки.

В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель  безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении руководства по эксплуатации по адресу: 225710,  Беларусь, г. Пинск,  ул. Брестская, 137.

Тел. (+375165) 64 84 13. Тел./факс (+375 165) 64 09 61.

Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы.

# Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-

# управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

# филиал «Камертон»

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

ОРБ-20/24

Руководство по эксплуатации

СЕКН.941712.033-01 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОРБ-20/24 (далее по тексту – очиститель воздуха) предназначен для очистки воздуха в кабинах, кунгах и салонах транспортных средств.

1.2 Очиститель воздуха соответствует требованиям ГОСТ 3940-2004 и комплекту конструкторской документации

1.3 Вид климатического исполнения очистителя воздуха – УХЛ2 согласно ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Источник излучения: бактерицидная лампа типа ТUV15W

или аналогичная, шт				                                          1

2.2. Производительность очистителя воздуха  Про,  м³/час  	             20

2.3.Средняя продолжительность горения ламп, ч                                       8000

2.4. Напряжение электропитания, В	                                                  24 ± 4

2.5. Потребляемая мощность, Вт, не более                                                     32

2.6. Габаритные размеры, мм, не более				590х130х110

2.7. Масса, кг, не более							3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- очиститель воздуха с лампой ТUV15W или аналогичной                        1 шт.

- руководство по эксплуатации СЕКН.941712.033 РЭ                                 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Очиститель воздуха является изделием, в котором бактерицидный поток от безозоновой лампы распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха   осуществляется   в   процессе   его прокачки   с  помощью вентилятора через  зону с    источником    ультрафиолетового излучения.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Эксплуатация очистителя воздуха должна осуществляться строго в соответствии с требованиями, указанными в настоящем руководстве. Очиститель воздуха не предназначен для использования лицами  (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании очистителя воздуха лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с очистителем воздуха.

5.2 Использование очистителя воздуха требует строгого выполнения мер безопасности, исключающее возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового облучения, озона, паров ртути и действия электрического тока.

5.3 При техническом обслуживании очистителя воздуха (защитный кожух снят) технический персонал должен пользоваться защитными очками и средствами защиты кожи лица и рук, для исключения воздействия прямого ультрафиолетового излучения, которое может вызвать ожоги глаз и эритему кожи. При работе очистителя воздуха не допускается заглядывать внутрь его корпуса через отверстия в жалюзийной решетке во избежание ожогов глаз.

5.4 При появлении характерного запаха озона рекомендуется выключить очиститель воздуха, проветрить помещение, озонирующую лампу заменить.

5.5 ВНИМАНИЕ! В бактерицидной лампе, которой оснащен прибор, содержится ртуть, поэтому при замене лампы требуется соблюдать осторожность и не допускать механических повреждений колбы. В случае боя  лампы, необходимо собрать капельки ртути резиновой грушей и место, где разбилась лампа, промыть 1 % раствором марганцовокислого калия.

5.6 Утилизация вышедших из строя ламп должна производиться в соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Беларусь.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Распаковать коробку с очистителем воздуха.

6.2 Закрепить очиститель воздуха в заданном месте транспортного средства. Подключить питающие провода к сети постоянного тока номинальным напряжением 24 В (красный – «плюс», чёрный – «минус») через внешний выключатель и предохранитель на ток 3 А (предохранитель и выключатель в комплект поставки не входят). Управление работой очистителя воздуха осуществляется с помощью внешнего выключателя.

6.3 Необходимость замены лампы может быть определена путем учета времени горения ламп. Замена бактерицидной лампы должна производиться через 8000 часов.

6.4 Справочная информация по эксплуатации облучателей закрытого типа (рециркуляторов), изложенная в МР, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 01.06.2001 № 26-0101, относится и к очистителям воздуха ультрафиолетовым ОРБ-20/24.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

7.1. Возможные неисправности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не горит лампа | Отказ лампы | Заменить лампу |
|  | Отказ пускорегулирующего устройства | Заменить пускорегулирующее устройство |
|  | Нет контакта в ламподержателе | Провернуть лампу на четверть оборота и вынуть, зачистить контакты и вставить обратно в ламподержатели |
| Не работает вентилятор | Вышел со строя вентилятор | Заменить вентилятор |

8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Очиститель воздуха в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 ºС до +50 ºС, относительная влажность воздуха 98 % при температуре +25 ºС.

8.2  Хранить очиститель воздуха допускается в неотапливаемом помещении при температуре воздуха в диапазоне от -50 ºС до +40 ºС, относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре +25 ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОРБ-20/24,

заводской номер__________________ соответствует техническим условиям

ТУ ВY 100386629.239-2020       и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска____________________     Дата упаковки__________________________

Штамп ОТК_____________________    Штамп упаковщика______________________